LWGY涡轮流量计

涡轮流量计操作使用手册

Turbine Flowmeters Operating Instruction

成都天利仪表科技有限公司

警    告

请勿擅自打开仪表前盖。

维修事宜仅可由本公司专业人员或经本公司授权的合格技术人员进行。

注意事项

· 使用和运输过程中请勿强烈摇晃或碰撞设备。

· 仪表在运输与储存期间，环境温度不允许低于-40 ℃和高于+80℃，相对湿度不大于85%，且周围不含有腐蚀性气体、无强烈电磁场；运输期间必须使用原配包装箱。

· 避免油渍及各种化学物质沾污探头表面及损伤表面。

法律免责声明

· 本产品，从最初购买的交付之日起，如果存在原材料和生产工艺上的缺陷，都有一年的保修期限，但此类产品需在正常存储、使用和维修条件下操作并按照说明书进行。

· 本保修范围内的产品如出现任何缺陷，将不得继续使用，以防进一步损坏。购买人须立即向本公司报告任何缺陷，否则本保修将不适用。

· 本产品免于其它明示或暗示保修。本公司特此放弃特定用途的适销性和适用性的暗示保修。

· 本公司不对基于合同、民事或任何其它法律理论的任何直接、间接、特殊、意外或后果性损失或损害负责。

版权所有

· 本公司在全球范围内保留所有专利。未经本公司的事先书面许可，本仪表的任何部分包括源代码，不得以任何形式或电子、电磁、光学、人工或其它的任何方式，复制、传输、转录或翻译成任何一种语言或计算机语言。

· 未经本公司的事先书面许可，本手册的全部或部分不得复制、影印、转载、翻译或传输到任何电子或可机读媒体上。

· 此处产品上显示的名称和标志是本公司的注册商标或商标。此处引用的所有其它商标、商品名称或公司名称仅用于标识目的，是其各自所有者的财产。

目录

1、概述  ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

仪表特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

仪表用途．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

工作原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2、技术指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

基本参数．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

流量范围表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

3、仪表选型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6   产品型号及标记．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

仪表口径确定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

选型举例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

4、仪表安装尺寸．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

5、仪表安装．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

6、仪表配线及调试．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

脉冲输出型仪表接线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

电流输出型仪表接线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

仪表调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

7、常见故障及处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

一、概述

涡轮流量计（以下简称TUF）是叶轮式流量（流速）计的主要品种，叶轮式流量计还有风速计、水表等。
   在各种流量计中TUF、容积式流量计和科氏质量流量计是三类重复性、精确度最佳的产品，而TUF又具有自己的特点，如结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大（同样口径可通过的流量大）和可适应高参数（高温、高压和低温）等。至今，这类流量计产品可达技术参数：口径4-750mm，压力达250MPa，温度为-240-700℃，像这样的技术参数其他两类流量计则是难以达到的。

LWGY系列涡轮流量传感器（以下简称传感器）基于力矩平衡原理，属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏，安装维护使用方便等特点，广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业，是流量计量和节能的理想仪表。

传感器与显示仪表配套使用，适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用，且无纤维、颗粒等杂质的液体。若与具有特殊功能的显示仪表配套，还可以进行定量控制、超量报警等。选用本产品的防爆型式(ExmIIT6),可在有爆炸危险的环境中使用。

传感器适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质，对于粘度大于5×10-6m2/s的液体，要对传感器进行实液标定后使用。

二、工作原理

图1所示为TUF传感器结构图，由图可见，当被测流体流过传感器时，在流体作用下，叶轮受力旋转，其转速与管道平均流速成正比，叶轮的转动周期地改变磁电转换器的磁阻值。检测线圈中磁通随之发生周期性变化，产生周期性的感应电势，即电脉冲信号，经放大器放大后，送至显示仪表显示。
TUF的实用流量方程为
  qv=f/K (7.1)
  qm=qvρ (7.2)
式中 qv,qm－分别为体积流量，m3/s，
质量流量，kg/s；
f－流量计输出信号的频率，Hz；
K－流量计的仪表系数，P/m3。
流量计的仪表系数与流量（或管道雷诺数）的关系曲线如图2所示。由图可见，仪表系数可分为二段，即线性段和非线性段。线性段约为工作段的三分之二，其特性与传感器结构尺寸及流体粘性有关。在非线性段，特性受轴承摩擦力，流体粘性阻力影响较大。当流量低于传感器流量下限时，仪表系数随着流量迅速变化。压力损失与流量近似为平方关系。当流量超过流量上限时要注意防止空穴现象。结构相似的TUF特性曲线的形状是相似的，他仅在系统误差水平方面有所不同。


传感器的仪表系数由流量校验装置校验得出，它完全不问传感器内部流体的流动机理，把传感器作为一个黑匣子，根据输入（流量）和输出（频率脉冲信号）确定其转换系数，它便于实际应用。但要注意，此转换系数（仪表系数）是有条件的，其校验条件是参考条件，如果使用时偏离此条件，系数将发生变化，变化的情况视传感器类型，管道安装条件和流体物性参数的情况而定。

三、产品特点

1） 高精确度，对于液体一般为±0.25％R－±0.5％R，高精度型可达±0.15％R；而介质为气体，一般为±1％R－±1.5％R，特殊专用型为±0.5％R－±1％R。在所有流量计中，它属于最精确的。
2） 重复性好，短期重复性可达0.05％-0.2％，正是由于具有良好的重复性，如经常校准或在线校准可得极高的精确度，在贸易结算中是优先选用的流量计。
3） 输出脉冲频率信号，适于总量计量及与计算机连接，无零点漂移，抗干扰能力强。
4） 可获得很高的频率信号（3-4kHz），信号分辨力强。
5） 范围度宽，中大口径可达40：1-10：1，小口径为6：1或5：1。
6） 结构紧凑轻巧，安装维护方便，流通能力大。
7） 适用高压测量，仪表表体上不必开孔，易制成高压型仪表。
8） 专用型传感器类型多，可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器，例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等。
9） 可制成插入型，适用于大口径测量，压力损失小，价格低，可不断流取出，安装维护方便。

四、基本参数与技术性能

(1) 基本参数：见表一

| 仪表口径（mm）及连接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接 （15、20、25、32、40）50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接 |
| --- | --- |
| 精度等级 | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R（需特制） |
| 量程比 | 1:10:1:15:1:20 |
| 仪表材质 | 304不锈钢、316（L）不锈钢等 |
| 被测介质温度（℃） | -20～＋120℃ |
| 环境条件 | 温度－10～+55℃，相对湿度5％～90％，大气压力86～106Kpa |
| 输出信号 | 传感器：脉冲频率信号，低电平≤0.8V 高电平≥8V 变送器：两线制4 ~ 20mADC电流信号 |
| 供电电源 | 传感器：+12VDC 、+24VDC（可选） 变送器：+24VDC 现场显示型：仪表自带3.2V锂电池或+24VDC外供电 |
| 信号传输线 | STVPV3×0.3（三线制），2×0.3（二线制） |
| 传输距离 | ≤1000m |
| 信号线接口 | 基本型：豪斯曼接头或自带三芯线缆；防爆型：内螺纹M20×1.5 |
| 防爆等级 | 基本型：非防爆产品；防爆型：ExdIIBT6 |
| 防护等级 | IP65 |

2、测量范围和工作压力表2

| 仪表口径 （mm） | 正常流量范围 （m3/h） | 扩展流量范围 （m3/h） | 常规连接方式 与耐压等级 | 特制耐压等级（MPa） （带径法兰连接方式） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DN 4 | 0.04～0.25 | 0.04～0.4 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
| DN 6 | 0.1～0.6 | 0.06～0.6 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
| DN 10 | 0.2～1.2 | 0.15～1.5 | 螺纹连接/6.3MPa | 10、16、25 |
| DN 15 | 0.6～6 | 0.4～8 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
|  |  |  | 法兰连接 |  |
| DN 20 | 0.8～8 | 0.45～9 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
|  |  |  | 法兰连接 |  |
| DN 25 | 1～10 | 0.5～10 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
|  |  |  | 法兰连接/2.5MPa |  |
| DN 32 | 1.5～15 | 0.8～15 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
|  |  |  | 法兰连接/2.5MPa |  |
| DN 40 | 2～20 | 1～20 | 螺纹连接/6.3MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
|  |  |  | 法兰连接/2.5MPa |  |
| DN 50 | 4～40 | 2～40 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 65 | 7～70 | 4～70 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 80 | 10～100 | 5～100 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 100 | 20～200 | 10～200 | 法兰连接/2.5MPa | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 125 | 25～250 | 13～250 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
| DN 150 | 30～300 | 15～300 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |
| DN 200 | 80～800 | 40～800 | 法兰连接/1.6MPa | 2.5、4.0、6.3、12、16 |

五、仪表分类
   1．按仪表功能分类，LWGY系列涡轮流量计可分为2大类，即：
    ■涡轮流量传感器/变送器
    ■智能一体化涡轮流量计
   2．功能说明

■涡轮流量传感器/变送器

该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能，仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号（4-20mA）；仪表价格低廉，集成度高，体积小巧，特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。
  该类涡轮流量产品均分为基本型和防爆型（ExdIIBT6）两种，外形如图

| 图1 基本型传感器/变送器 |  | 图2 防爆型 传感器/变送器 |
| --- | --- | --- |

按照不同的输出信号，该类产品可分为LWGY-□N型和LWGY-□A型

LWGY-□N型传感器：12～24VDC供电，三线制脉冲输出，高电平≥8V，低电平≤0.8V；信号传输距离≤1000米；
   LWGY-□A型变送器：24VDC供电，二线制4-20mA 输出，信号传输距离≤1000。

- 智能一体化涡轮流量计

| 图3 智能一体化涡轮流量计 |  | 采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表，采用双排液晶现场显示，具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。仪表具备仪表系数三点修正，智能补偿仪表系数非线性，并可进行现场修正。高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量（4位有效数字）及累积流量（8位有效数字，带清零功能）。所有有效数据掉电后保持10年不丢。该类涡轮流量计均为防爆产品，防爆等级为：ExdIIBT6。 |
| --- | --- | --- |

该类涡轮流量计按照供电方式、是否具备远传信号输出可分为LWGY-□B型和LWGY-□C型。

LWGY-□B型：供电电源采用3.2V10AH锂电池（可连续运行4年以上）； 无信号输出功能。
LWGY-□C型：供电电源采用24VDC外供电，输出4-20mA标准两线制电流信号，并可根据不同的现场需要，可增加RS485或HART通讯。

六、仪表选型

| 型 号 |  |  |  |  |  |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LWGY─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 公称 通径 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4mm |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6mm |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10mm |
|  | 15 |  |  |  |  |  |  | 15mm |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20mm |
|  | 25 |  |  |  |  |  |  | 25mm |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  | 32mm |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  | 40mm |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50mm |
|  | 65 |  |  |  |  |  |  | 65mm |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80mm |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100mm |
|  | 125 |  |  |  |  |  |  | 125mm |
|  | 150 |  |  |  |  |  |  | 150mm |
|  | 200 |  |  |  |  |  |  | 200mm |
| 类 型 |  | N |  |  |  |  |  | 传感器型：+12V或24V供电，输出三线制脉冲信号 |
|  |  | A |  |  |  |  |  | 变送器型：+24V供电，输出二线制4～20mA |
|  |  | B |  |  |  |  |  | 智能型：锂电池供电，现场显示无信号输出 |
|  |  | C |  |  |  |  |  | 智能型：+24V供电，现场显示并输出二线制4～20mA |
|  |  | C1 |  |  |  |  |  | 智能型：+24V供电，现场显示并带有RS486通讯协议 |
|  |  | C2 |  |  |  |  |  | 智能型：+24V供电，现场显示并带有HART通讯协议 |
| 精度等级 |  |  | 05 |  |  |  |  | 0.5级 |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | 1.0级 |
|  |  |  | 02 |  |  |  |  | 0.2级（协商订货，生产周期较长） |
| 涡 轮 类 型 |  |  |  | W |  |  |  | 扩展测量范围 |
|  |  |  |  | S |  |  |  | 标准测量范围 |
| 材 质 |  |  |  |  | S |  |  | 304不锈钢 |
|  |  |  |  |  | L |  |  | 316（L）不锈钢 |
| 防 爆 |  |  |  |  |  | N |  | 非防爆型 |
|  |  |  |  |  |  | E |  | 防爆型，ExdⅡBT6 |
| 压力等级 |  |  |  |  |  |  | N | 常规 （参照表2） |
|  |  |  |  |  |  |  | H(x) | 高压 （参照表2） |

七、安装尺寸

传感器的安装方式根据规格不同，采用螺纹或法兰连接，安装方式见图一、图二、图三，安装尺寸见表四。

1.过滤器 2.前直管段 3.叶轮 4.前置放大器 5.壳体 6.后直管段

整表结构图

1.压紧圈  2.螺栓4×14   3.垫圈  4.密封垫圈

5.钢丝1Cr18Ni9Ti-0.8×2.5    6.过滤网   7.座

过滤器结构图

图一  LWGY—4～10传感器结构及安装尺寸示意图

- 壳体  2．前导向件  3．叶轮  4．后导向件  5．前置放大器

图二  LWGY—15～40传感器结构及安装尺寸示意图

1.球轴承  2．前导向件  3．涨圈  4．壳体

5．前置放大器   6．轮  7．轴承   8．轴

图三  LWGY—50～200传感器结构及安装尺寸示意图

| 公称通径（mm） | L(mm) | G | D(mm) | d(mm) | 孔数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 295 | G1/2 |  |  |  |
| 6 | 330 | G1/2 |  |  |  |
| 10 | 450 | G1/2 |  |  |  |
| 15 | 75 | G1 | Ф65 | Ф14 | 4 |
| 20 | 80 | G1 | Ф75 | Ф14 | 4 |
| 25 | 100 | G5/4 | Ф85 | Ф14 | 4 |
| 32 | 140 | G2 | Ф100 | Ф14 | 4 |
| 40 | 140 | G2 | Ф110 | Ф18 | 4 |
| 50 | 150 |  | Ф125 | Ф18 | 4 |
| 65 | 170 |  | Ф145 | Ф18 | 4 |
| 80 | 200 |  | Ф160 | Ф18 | 8 |
| 100 | 220 |  | Ф180 | Ф18 | 8 |
| 125 | 250 |  | Ф210 | Ф25 | 8 |
| 150 | 300 |  | Ф250 | Ф25 | 8 |
| 200 | 360 |  | Ф295 | Ф23 | 12 |

八、流量计安装

1、安装场所

传感器应安装在便于维修，管道无振动、无强电磁干扰与热辐射影响的场所。液体TUF的典型安装管路系统如图7所示。图中各部分的配置可视被测对象情况而定，并不一定全部都需要。TUF对管道内流速分布畸变及旋转流是敏感的，进入传感器应为充分发展管流，因此要根据传感器上游侧阻流件类型配备必要的直管段或流动调整器，如表2所示。若上游侧阻流件情况不明确，一般推荐上游直管段长度不小于20D，下游直管段长度不小于5D，如安装空间不能满足上述要求，可在阻流件与传感器之间安装流动调整器。传感器安装在室外时，应有避直射阳光和防雨淋的措施。

表2 涡轮流量计所要求的最短直管段长度

| 上游侧阻 | 单个90°弯头 | 在同一平面上的两个90°弯头 | 在不同平面上的两个90°弯头 | 同心减缩管 | 全开阀门 | 半开阀门 | 下游侧长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l/DN | 20 | 25 | 40 | 15 | 20 | 50 | 5 |

2、安装注意事项

为保证使用时的最佳性能，用户应注意以下安装要求：

  - 在安装前用口吹流量传感器的叶轮，使其快速旋转。若发现不转，必须返回我厂维修，不得自行拆装，以免影响测量精度。

  - 流量传感器可以安装在平行或垂直位置。在垂直安装时，应安装在流向向上的管道上，以保证流体充满管道。流体流动方向应与壳体上流向标志一致。传感器的管道应与上、下游直管段痛心安装。连接密封用的垫圈不得伸入管道内腔。上、下游侧应有与流量传感器相同公称口径的长度分别不少于10DN和5DN的只管段，其内壁应光滑清洁，无明显凹痕、积垢和起皮等缺陷，否则应在上游侧安装整流器。

  - 流量传感器是精密机械类仪表，叶轮转速很高，流速的突然变化易损坏叶轮，所以应将调节流量的阀门安装在传感器的下游方向，且缓慢调节流量，严防水击现象的发生。

  - 当流体中含有杂质时，应加装过滤器，过滤网目数根据流体杂质情况而定，一般为20 ～ 60目。当流体的中混有游离气体时，应加装消气器。整个管道系统都应良好密封。

  - 流量传感器的仪表系数K对流体粘度的变化是敏感的，出厂时用水标定，当测量粘度大于3mPa·S的流体时，流量测量范围和仪表系数有可能发生变化，为保证测量精度，在订货时必须注明介质。

  - 用户应充分了解被测介质的腐蚀情况，严防传感器受腐蚀。

  - 传感器在开始使用时，应先将传感器内缓慢的充满液体，然后再开启出口阀门，严禁传感器处于无液体状态时受到高速流体的冲击。

  - 在室外安装时应有遮盖物。

九、接线方式

■涡轮流量传感器/变送器（LWGY-□N型、LWGY-□A型）

- LWGY-□N型

24V+（红色线）              接12VDC或者24VDC正端

电源负（白色或蓝色线）            接12VDC或者24VDC负端

脉冲（黄色线）                  接二次表脉冲输入端

- 防爆型LWGY-□N型见图

- LWGY-□A型见图

■智能一体化涡轮流量计（LWGY-□C型）

|  | 功能 | 端子名称 | 接线方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 两线制电流 | 24VDC | 24V电源正端 |  |
|  |  | IOUT | 二线制4—20mA正端 |  |
|  | 脉冲输出 | 24VDC | 24V电源正端 |  |
|  |  | POUT | 脉冲输入端 |  |
|  |  | COM | 24V电源负端 |  |
|  | 通讯功能 | TRX+ | RS485通讯正端 |  |
|  |  | TRX- | RS485通讯负端 |  |

十、调试及使用

十一、使用注意事项

4.2 三点系数双排液晶显示仪置数方法（仅限授权工程师操作）:

打开仪表前盖，同时按键和F键，仪表进入置数状态，此时上排首位数字显示1，表示此时可设置第一点的仪表系数。上排的后四位可设置对应点的传感器输出脉冲频率值，下排八位可设置该点的仪表系数值。

首先最高位闪烁,按键，该位加1至所需数值，按移位键，闪烁位右移，再用键选择该位数值…… 当闪烁位移至最后一位后，按 键，可重新置入该参数。仪表系数格式为XXXXXX.XX

检查无误后按下F键，可进入下一点仪表系数的设定，设置方法，格式同上。

设置完三点系数后继续按F键，仪表进入工作状态，上排显示四位瞬时流量，下排显示八位累计流量。

在工作状态下，按F键和键，累计总量可清零。

注：使用三点仪表系数进行流量传感器的非线性修正需要用户清楚的知道传感器不同流量点（频率点）对应的仪表系数分别是多少,即F1——K1, F2——K2, F3——K3.

五、LWGYC型涡轮流量传感器

5.1  LWGYC型涡轮流量传感器是在LWGYB型涡轮流量传感器的基础上增加了24VDC供电，4-20mA 两线制电流变送功能，特别适合于与显示仪、工控机、DCS等计算机控制系统配合使用。它同时具备现场显示和远传输出的功能。

5.2  设置仪表系数的操作方法参照“四、LWGYB型涡轮流量传感器”置数部分的说明，不同之处如下：

三点系数双排液晶显示仪操作方法：

打开仪表前盖，同时按下F键和键，仪表进入置数状态。

此时上排首位数字为1，其余四位置入此点的传感器频率值，下排可置入此点仪表系数，仪表系数格式为XXXXXX.XX 。

首先最高位闪烁,按键，该位加1至所需数值，按移位键，闪烁位右移，再用键选择该位数值……， 当闪烁位移至最后一位后，按键，可重新置入该参数；

检查无误后按下F键，可进入下一组系数的设定，上排首位显示2，其余同上；

检查无误后按下F键，可进入下一组系数的设定，上排首位显示3，其余同上；

如果继续按F键，仪表设置第四个参数——满度流量。此时下排置入20mA对应的流量满度值，比如4mm仪表对应250L/h,此时就可置入250；如果置50则50L/h自动对应20mA。

设置完参数，检查无误后，同时按下F键则回到工作状态，上排显示五位瞬时流量，下排显示八位累计流量。

在工作状态下，同时按F键和键，累计总量可清零。

仪表再出厂前均已调整好参数，一般不需要再调。

如果在正常使用条件下，输出的远传电流确实发现有的点与理论值相比超差，则按如下方法调整电路板上的可调电阻：打开仪表前壳，拿出电路板，在最下一层电路板上有两个可调电阻，其中调整V3可对4mA进行调整，调整V4可对20mA进行调整，注意调整时不要调节幅度过大。调整好后原样装好。

十二、常见故障及处理方法

| 序号 | 故障现象 | 可能原因 | 消除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流体正常流动瞬时流量无变化 | 1、检查信号线路接线是否正确，有无断路或者接触不良现象 2、检查显示仪表内部电路板，接触件有无接触不良现象 3、检查检测线圈 4、检查传感器内部故障，检查叶轮有无碰管壁；有无异物卡住；轴和轴承有无卡住或者断裂现象 | 1、用欧姆表排查故障点 2、印刷板故障检查可采用替换“备用版”法，换下故障板再作细致检查 3、做好检测线圈在传感器表体上位置标记，旋下检测头，用铁片在检测头下快速移动，若计数器字数不增加，则应检查线圈有无断线和焊点脱焊 4、去除异物，并清洗或更换损坏零件，复原后气吹或手拨动叶轮，应无摩擦声，更换轴承等零件后应重新校验，求得新的仪表系数 |
| 2 | 为作减小流量操作，但流量显示却逐渐下降 | 1、过滤器是否堵塞，若过滤器压差增大，说明杂物已堵塞 2、流量传感器管段上的阀门出现阀芯松动，阀门开度自动减少 3、传感器叶轮受杂物阻碍或轴承间隙进入异物，阻力增加而减速减慢 | 1、消除过滤器 2、从阀门手轮是否调节有效判断，确认后再修理或更换 3、卸下传感器清除，必要时重新校验 |
| 3 | 流体不流动，流量显示不为零或者显示值不稳定 | 1、传输线屏蔽接地不良，外界干扰信号混入显示仪输入端 2、管道振动，叶轮随之抖动，产生误信号 3、截止阀关闭不严泄露所致，实际上仪表显示泄漏量 4、显示仪内部线路板之间或电子元件变质损坏，产生的干扰 | 1、检查屏蔽层，显示仪端子是否良好接地 2、加固管线，或在传感器前后加装支架防止振动 3、检修或更换阀 4、采取“短路法”或逐项逐个检查，判断干扰源，查出故障点 |
| 4 | 显示仪示值与经验评估值差异显著 | 1、传感器流通通道内部故障如受流体腐蚀，磨损严重，杂物阻碍使叶轮旋转失常，仪表系数变化叶片受腐蚀或冲击，顶端变形，影响正常切割磁力线，检测线圈输出信号失常，仪表系数变化：流体温度过高或过低，轴与轴承膨胀或收缩，间隙变化过大导致叶轮旋转失常，仪表系数变化。 2、传感器背压不足，出现气穴，影响叶轮旋转 3、管道流动方面的原因，如未装止回阀出现逆向流动旁通阀未关严，有泄漏传感器上游出现较大流速分布畸变：（如因上游阀未全开引起的）或出现脉动液体受温度引起的粘度变化较大等 4、显示仪内部故障 5、检测器中永磁材料元件时效失磁，磁性减弱到一定程度也会影响测量值 6、传感器流过的实际流量已超出该传感器规定的流量范围 | 1、查出故障原因，针对具体原因寻找对策 2、更换失磁元件 3、更换合适的传感器 |

十三、运输、贮存

1、传感器应装入坚固的木箱（小口径仪表可用纸箱）内，不允许在箱内自由窜动，在搬运时小心轻放，不允许野蛮装卸。

2、存放地点应符合以下条件：

  - 防雨防潮。

  - 不受机械震动或冲击。

  - 温度范围-20℃～+55℃。

  - 相对湿度不大于80%.

  - 环境中不含腐蚀性气体。

十四、开箱注意事项

1、 开箱后，按装箱单检查文件和附件是否齐全。

装箱文件有：使用说明书一份

产品合格证一张

检定证书一张

装箱单一张。

2、.观察传感器是否有因运输而产生损坏等现象，以便妥善处理。

3、 望用户妥善保存“检定证书”切勿丢失，否则无法设定仪表系数！

十五、订货须知

用户在定购涡轮流量传感器时要注意根据流体的公称口径、工作压力、工作温度、流量范围、流体种类和环境条件选择合适的规格。当有防爆要求时必须选防爆型传感器，并严格注意防爆等级。

需要我公司的显示仪表配套时，如XSJ系列、XSJB、LU5系列等，请参阅相应的说明书，选用合适的型号，或由我公司技术人员根据您提供的资料替您设计选型。需要传输信号用的电缆时注明规格长度。